## Sheet1
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ
(Kèm theo Thông báo số: /TB-BV ngày tháng 5 năm 2023)
STT | Tên VTYT | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | ĐVT | Số lượng
1 | Vật liệu cầm máu Collagen tự tan | Vật liệu cầm máu collagen tự tan, kích thước 5x8cm, tự tiêu hoàn toàn trong vòng 3 tuần. Cầm máu nhanh, thấm hút tốt, dễ bám dính vết thương. Tiêu chuẩn EC, ISO. | Cái | 288
2 | Syringe cho bơm tiêm cản quang | Chất liệu Polycarbonate hoặc PP hoặc tương đương - 01 Xi lanh dung tích 190 ml - Mức chịu áp lực tối đa: ≥300psi - Không chứa cao su thiên nhiên - Tương thích với hệ thống máy bơm thuốc cản quang Imaxeon Injection | Cái | 100
3 | Bơm tiêm nha khoa | dung tích ∼1,8ml; Bằng Inox | Cái | 5
4 | Kim chọc hút và sinh thiết tủy xương | Cấu hình gồm: 01 kim chọc; 01 kim sinh thiết; 01 que đẩy mẫu. Thông số kỹ thuật: Kim sinh thiết và chọc hút tủy xương, đường kính 8-13G, dài 65-150mm | Cái | 100
5 | Dây nối bơm tiêm điện 30 cm | Dây nối bơm tiêm chất cản quang dài 30 cm, không chứa latex. Không có chất phụ gia DEHP. Đường kính trong: ≤ 3mm, đường kính ngoài: ≤ 5mm. Thể tích tồn dư 2ml. Tiệt trùng, đóng gói 1 cái/gói. | Cái | 16000
6 | Túi chụp bóng đèn 60cm x 100cm vô trùng | Chất liệu nylon PE hoặc tương đương - Kích cỡ 60cm x 100cm - Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế đã được tiệt trùng | Cái | 600
7 | Ống nghiệm thủy tinh các cỡ | Chất liệu thủy tinh, kích thước: 12cm x 1.2cm, 18cm x 1.8cm | Ống | 2000
8 | Ống nghiệm thủy tinh 12x70 | Chất liệu thủy tinh. Kích thước: đường kính: 12mm chiều dài ống: 70mm thành ống dày: 0.6mm | Cái | 13000
9 | Dây nhựa dày 8mm | Chất liệu nhựa, trắng trong | Mét | 6000
10 | Chỉ tan đơn sợi có gai Glycomer 631 số 3/0 dài 15cm, 1 kim tròn 1/2C, dài 26mm | Chỉ tan đơn sợi có gai Glycomer 631 số 3/0 dài 15cm, 1 kim tròn 1/2C, dài 26mm | Tép | 144
11 | Lưới đặt thoát vị bẹn tự dính | Lưới điều trị thoát vị bẹn tự dính chất liệu Polyester đơn sợi, có hệ thống gai siêu nhỏ tự dính vào mô chất liệu Polylactic Acid tự tiêu. kích thước 12x8cm. | Miếng | 60
12 | Bộ kit đo huyết áp xâm nhập (hệ thống đo áp lực động mạch, tĩnh mạch 1 đường người lớn, trẻ em) | Bộ đo huyết áp xâm lấn 1 đường có thêm dây đo áp lực tĩnh mạch chất liệu polyethylene Chiều dài đường áp lực 140cm Dài áp lực: -30 đến 300mmHg Chịu áp lực: -700mmHg đến +7755mmHg | Bộ | 100
13 | Mũi khoan mini ngắn, dài | đường kính 1.6mm, chiều dài làm việc 22mm. | Cái | 30
14 | Trocar lồng ngực dùng một lần các cỡ | Cổng đưa dụng cụ phẫu thuật nội soi, thiết kế cho phẫu thuật lồng ngực, đường kính 5.5-15mm thân dài ≥60mm, gờ trên thân trocar mềm dẻo. | Cái | 200
15 | Kít thu nhận tiểu cầu túi đơn | Kít thu nhận tiểu cầu túi đơn/huyết tương tương thích với máy Trima, kèm theo 01 túi chống đông ACDA 750ml/túi. Thu đồng thời: + Tiểu cầu túi đơn (thu 1 đơn vị tiểu cầu/1 lần thu) + Huyết tương | Bộ | 100
16 | Bộ lọc bạch cầu dùng cho truyền tiểu cầu | - Chức năng: Bộ lọc được chỉ định cho loại bỏ bạch cầu, vi cục và giảm từ anaphylatoxin C3a* từ 4 đến 10 đơn vị tiểu cầu . - Dễ dàng sử dụng, không cần tráng bằng nước muối sinh lý. '- Có van thông khí lọc khuẩn để đuổi khí nhanh khi bắt đầu truyền và đảm bảo dồn hết máu khi kết thúc truyền máu - Tiệt khuẩn | Bộ | 500
17 | Lèn nha khoa | Lèn ngang có tác dụng tạo áp lực và khoảng trống để lèn chặt cone vào trong ống tủy. Cán sản phẩm phân màu theo tiêu chuẩn ISO. Có khả năng chống ăn mòn và độ bền cao | Vỉ | 12
18 | Bộ đèn đặt nội khí quản | - Làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy được. - Bóng đèn được thiết kế dễ dàng tháo lắp ở đầu lưỡi. - Có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút, 134oC trong vòng 5 phút. '- Lưỡi được thiết kế tối tân dễ dàng đặt ống nội khí quản và quan sát tốt. | Bộ | 30
19 | Màng bao phủ cấy ghép tái tạo xương hư tổn,(30 x 40)mm | Thời gian tiêu đến 6 tháng. Kích thước 30*40mm. | Miếng | 10
20 | Cây đặt nội khí quản khó các cỡ | - Cây dẫn đường đặt nội khí quản đầu cong nhẹ - Có đường thông khí, có các vạch chia đánh dấu rõ ràng - Kích cỡ: 15Fr/5.0mm. Chiều dài 700m. ID của ống nội khí quản khuyến cáo từ 6.0-11.0 | Hộp | 1
21 | Ống thông phế quản | Ống nội phế quản 2 nòng trái phải bao gồm: ống nội phế quản trái/ phải, co nối Y, có hoặc không có kẹp, 4 dây hút đàm có van kiểm soát) * Kích cỡ từ 24FG đến 41FG * Tiêu chuẩn ISO, CE | Cái | 10
22 | Thám Trâm | Thám trâm được dùng để định vị các lỗ ống tủy, có hai đầu dài, một đầu cong, một đầu nghiêng, nhọn và sắc bén | Cây | 20
23 | Ống tuýp 12x75mm pha huyền dịch vi khuẩn | Ống nghiệm bằng nhựa trong (polystyrene) 12 mm x 75 mm dùng một lần | Ống | 3000
24 | Strip ống phản ứng 0.1mL | Strip ống phản ứng 0.1mL. Dãy strip 8 ống | Cái | 10000
25 | Xương nhân tạo 10cc | - Là vật liệu thủy tinh hoạt tính Bioactive glass 45S5 có thành phần cấu tạo 45% SiO2, 24,5% Na2O, 24,5% CaO, 6,0% P2O5 - Công dụng: tạo ra ma trận cho sự phát triển của xương và kích thích tế bào gốc - Đóng gói dạng Xi lanh, sử dụng ngay không cần pha chế - Đóng gói 10cc trong Xi lanh | Hộp | 10
26 | Xương nhân tạo 5cc | - Là vật liệu thủy tinh hoạt tính Bioactive glass 45S5 có thành phần cấu tạo 45% SiO2, 24,5% Na2O, 24,5% CaO, 6,0% P2O5 - Công dụng: tạo ra ma trận cho sự phát triển của xương và kích thích tế bào gốc - Đóng gói dạng Xi lanh, sử dụng ngay không cần pha chế - Đóng gói 5cc trong Xi lanh | Hộp | 10
27 | Nẹp DCS các cỡ | Chất liệu: Thép không gỉ, Nẹp dày 6mm; thân nẹp rộng ≥ 19 mm - Đồng bộ với vít, vít nén DHS/DCS cùng hãng sản xuất | Cái | 40
28 | Bộ dẫn lưu trong dịch não tủy từ não thất xuống màng bụng - có van loại tự điều chỉnh áp lực. | Chất liệu Silicone và Polypropylene. Thiết kế van tự động đáp ứng tất cả các mức áp lực, không cần sử dụng dụng cụ điều chỉnh bên ngoài. Van tích hợp catheter dẫn lưu bụng dài 110cm. | Cái | 10
29 | Que luồn đặt Shunt | Chất liệu thép không gỉ, chiều dài 60cm, dùng 1 lần | Cái | 10
30 | Giấy in dùng cho máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp | - Giấy in 2 lớp dùng in kết quả tiệt trùng máy Sterrad 100S - Chiều rộng cuộn giấy 76mm, chiều dài tương đương 30m (±10%). - Đạt tiêu chuẩn EC | Cuộn | 12
31 | Quả lọc tách huyết tương | Màng lọc tách huyết tương diện tích ≥ 0.5 m2, chất liệu polyethersulfone, đường kính trong sợi màng ≤300 micromet, độ dày thành sợi ≤100 micromet, kích thước lỗ màng tối đa 0.5 micromet,thể tích khoang máu ≥48 ml, thể tích khoang huyết tương ≥154 ml, Lưu lượng máu tối thiểu 60ml/phút tối đa 180 ml/phút, tốc độ huyết tương = 30% tốc độ máu, áp lực xuyên màng tối đa 100mmHg. | Quả | 30
32 | Bộ dây dẫn lọc tách huyết tương | Bộ dây tách huyết tương PEX cho máy lọc máu Diapact CRRT, một bộ gồm: Dây động mạch, dây tĩnh mạch; Bộ chuyển đổi điện áp quả lọc tách huyết tương, Dây dẫn dịch thay thế, Dây dẫn đầu ra huyết tương; | Bộ | 30
33 | Tăm bông 16 cm | Đựng trong ống nhựa 1 đầu cuốn bông 1 đầu gắn liền với nắp ống màu đỏ tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 30
34 | Kim lấy máu chân không | Nguyên liệu thép không gỉ, đã tiệt trùng | cái | 100000
35 | Kim luồn dạng tròn số 16 | Kim dạng có cánh (Không cửa), được làm bằng chất liệu FEP. Có khả năng lưu kim tới 96h. Có 3 vạch cản quang ở thân catheter. Có thể sử dụng trong phòng chụp MRI . Có tấm xốp vi lọc cuối chuôi kim ngăn máu trào ngược. Được tiệt trùng. Các số 26G x 3/4” (O.D: 0.64 x 19 mm, 19 ml/phút; 24G x 3/4” (O.D: 0.74 x 19 mm, 29ml/min); Tiêu chuẩn CE; ISO 13485 | cái | 300
36 | Ca-nuyn 2 nòng mở khí quản có cửa sổ số 6.5 | Ống mở khí quản 2 nòng riêng biệt, có cửa sổ. Số 6.5 | Cái | 3
37 | Chỉ peclon | cuộn 120m | Cuộn | 20
38 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đa tiêu cự (2 tiêu) | - Loại thủy tinh thể: Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự. - Thiết kế dạng một mảnh, càng chữ C. - Thiết kế bề mặt vùng quang học: Phi cầu (điều chỉnh cầu sai âm tính). - Chất liệu vùng quang học: Chất liệu Acrylic không ngậm nước (Hydrophobic Acrylic), không bị bọt khí (glistening). - Được phủ bên ngoài 1 lớp heparin. - Lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh (màu vàng). - Kích thước vết mổ có thể đưa thủy tinh thể qua: + Đặt qua vết mổ nhỏ 2,2mm-2,6mm theo từng dải Diopter + Thủy tinh thể lắp sẵn hoàn toàn trong cartridge, vô khuẩn. + Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 + Công nghệ bù một loạt quang sai từ các hình dạng giác mạc khác nhau và sự sai lệch của thể thủy tinh và sự thay đổi quang sai theo kích thước đồng tử. + Đường kính thấu kính (đường kính quang học) 6mm, đường kính tổng 13mm. + Dải diopter từ 0D đến + 34D bước nhảy 0.5 D. + Chỉ số A-constant: 120.2 + ACD: 6.29, đặt trong bao + Thiết kế ngăn chặn PCO: bờ vuông và vòng chống đục bao sau 360 độ + Chỉ số khúc xạ: 1.49 + Chỉ số ABBE: 50 | Cái | 10
39 | Bộ ghim khâu cố định lưới thoát vị dùng trong phẫu thuật nội soi thoát vị bẹn, thành bụng | Bộ ghim khâu cố định lưới thoát vị có 30 ghim hình xoắn ốc, chất liệu Titanium. ghim cao 3.8mm, đường kính 4mm. Chiều dài phần chứa ghim 35,5cm. Đạt tiêu chuẩn FDA. | Cái | 5
40 | Kéo thẳng 10cm | Dài 10cm; Chất liệu thép không gỉ | Cái | 100
41 | Kẹp có mấu thẳng 18cm | Kẹp có mấu thẳng 18cm. Được làm bằng thép không gỉ. | cái | 120
42 | Kẹp cong 12cm | Vật liệu bằng thép không gỉ, hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao. Kích cỡ 12cm | Cái | 25
43 | Kẹp cong 16cm | Vật liệu bằng thép không gỉ, hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao. Kích cỡ 16cm | Cái | 10
44 | Kẹp cong 18cm | Vật liệu bằng thép không gỉ, hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao. Kích cỡ 18cm | Cái | 20
45 | Kẹp khuỷu 12cm | Dài khoảng 12cm làm bằng thép không gỉ có thể hấp sấy được | Cái | 20
46 | Kẹp phẫu tích 25cm | Kẹp phẫu tích có mấu/không mấu 25 cm. Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương. | Cái | 55
47 | Kẹp răng chuột 18cm | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. Dài 18-20cm. | Cái | 50
48 | Kẹp thẳng 14cm | Kẹp thẳng 14cm. Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 55
49 | Kẹp xăng mổ 14cm | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. Dài khoảng 14cm. | Cái | 100
50 | Kìm mang kim 20cm | Chất liệu:Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương, dài 20 cm. | Cái | 50
51 | Kìm mang kim 20cm (đầu to) | Chất liệu:Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương, dài 20 cm (đầu to) | Cái | 20
52 | Kìm mở miệng răng hàm mặt | Chất liệu: Inox- dài 18cm. Tiêu chuẩn: ISO 9001-2008 và CE: 93/42/EEC | Cái | 2
53 | Mũi cắt xương răng hàm mặt | Chất liệu: Thép không gỉ. Kích thước: 25mm hoặc 28 mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 50
54 | Bảy răng các loại | Các cỡ, Chất liệu thép không gỉ; Đạt tiêu chuẩn ISO | Chiếc | 20
55 | Bình cầu đáy bằng 500ml | Bình cầu đáy bằng 500ml. Chất liệu thủy tinh | cái | 10
56 | Bình khí EO | Bình kín chứa Ethylene oxide 100% sử dụng đơn liều, không chứa chất CFC/HCFC. Được thiết kế tương thích với máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp EO dòng GS | Bình | 720
57 | Bộ dẫn lưu vết mổ silicon kèm troca (bình chứa 150cc, dây dẫn 10fr) | Chất liệu 100% Silicon, được tiệt trùng 2 lớp; một cổng xả dịch và hai cổng dẫn lưu với dung tích 150ml/cc có vạch chia thể tích trên thân bình | bộ | 350
58 | Bộ dẫn lưu vết mổ silicon kèm troca (bình chứa 200cc, dây dẫn 14fr, 20fr) | Chất liệu 100% Silicon, được tiệt trùng 2 lớp; một cổng xả dịch và hai cổng dẫn lưu với dung tích 200ml/cc; có vạch chia thể tích trên thân bình | bộ | 150
59 | Bộ săng áo dùng can thiệp | "1x Khăn trải bàn dụng cụ cấu tạo từ hai lớp: Lớp plastic màu và lớp vải không dệt 5 lớp. Cả hai lớp đều không thấm nước đảm bảo nguyên tắc phòng mổ. 1x Khăn phủ đầu, 2 x Khăn phủ bên, 1x Khăn phủ chân: Chất liệu từ vải không dệt cao cấp 5 lớp, không thấm nước, không thấm cồn, chống tĩnh điện, được gia cố vùng thấm hút đặc biệt, có băng keo y tế, không gây kích ứng da, có tấm cố định ống dây. Phần đầu của khăn phủ đầu là màng plastic trong. Và các phụ kiện khác." | Bộ | 20
60 | Bộ kit tách tiểu cầu kim đơn với 02 túi để chứa tiểu cầu | Bộ chiết tách tiểu cầu là hệ thống khép kín, vô khuẩn. Bù dịch liên tục, tự động nhằm bù thể tích máu lấy ra để làm giảm nguy cơ tai biến cho người hiến. Chiết tách tiểu cầu liên tục. Lượng máu lấy ra cho mỗi lần chiết tách từ 200-250ml, xử lý liên tục. | bộ | 100
61 | Bộ lọc bạch cầu cho khối hồng cầu tại giường | Bộ lọc bạch cầu cho khối tiểu cầu tại giường, sử dụng bộ lọc mềm | bộ | 500
62 | Bộ lèn ống tủy dọc | Bộ cây lèn dọc đủ số. Chiều dài 21mm hoặc 25mm. Cán kim loại, đàn hồi và chịu lực. | Bộ | 2
63 | Bộ lèn ống tủy ngang | Bộ cây lèn ngang đủ số. Chiều dài 21mm hoặc 25mm. Cán kim loại, đàn hồi và chịu lực. | Bộ | 4
64 | Chổi cước | Chất liệu cước mềm mại. Tui 1 cái | cái | 15
65 | Chổi cước to | Chất liệu cước mềm mại. Tui 1 cái | Cái | 10
66 | Cốc nhựa cứng | Loại dùng 01 lần, chất liệu bằng nhựa trong, dung tích 140ml - 220ml | cái | 150
67 | Côn trám bít ống tủy nha khoa | Tính cản quang cao. Gồm nhiều kích cỡ và độ thuôn khác nhau và có vạch đánh dấu chiều dài | cái | 1200
68 | Đèn cồn | Thể tích: 150ml Chất liệu: thân thủy tinh, dây tim và nắp chụp nhựa chịu nhiệt | Cái | 50
69 | Đồng hồ oxy trung tâm nắp xanh | Bộ bao gồm: ĐH oxy; bình tạo ẩm; dây dẫn | bộ | 100
70 | Giấy đánh chất hàn | Giấy dùng trộn chất hàn trong nha khoa | tập | 20
71 | Giấy in kết quả sinh hóa máu | Đường kính 8 cm | Cuộn | 50
72 | Khuôn đúc bệnh phẩm các cỡ | Dùng để xử lý các mẫu mô học nhỏ, làm bằng nhựa acetalic, nắp có thể tháo rời, Chịu được thuốc thử mô học như rượu, dung môi và chất khử cặn, chịu được nhiệt độ cao, Kích thước bên ngoài: 40x26x7 mm | Cái | 20
73 | Lọ nút mài 1 L | Chất liệu thủy tinh, dung tích 1.000ml. Màu nâu | cái | 15
74 | Lọ nút mài 500ml | Chất liệu thủy tinh, dung tích 500ml | cái | 20
75 | Nong máy | Được làm bằng thép không gỉ hoặc NiTi. Cạnh cắt sắc và bề mặt được xử lý bằng công nghệ tráng gương phẳng mịn, các số. Hộp gồm 6 cây | vỉ | 25
76 | Óc tay khoan dùng cho tay khoan HD | Tương thích với tay khoan HD | Cái | 5
77 | Óc tay khoan dùng cho tay khoan WH 4 lỗ | Tương thích với tay khoan WH bấm 4 lỗ | Cái | 5
78 | Ống giữ kim lấy máu | Nhựa y tế trong suốt. Khóa ren, dùng trong lấy máu chân không. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | cái | 50000
79 | Ống thủy tinh borosilicate 12 x 75mm (dùng để pha loãng CSE) | Ống thủy tinh borosilicate 12 x 75mm | Gói | 2
80 | Ống thủy tinh soda lime 10 x 75mm (dùng để thử chứng dương với CSE) | Ống thủy tinh soda lime 10 x 75mm | Gói | 2
81 | Phễu thủy tinh | Chất liệu thủy tinh | Cái | 2
82 | Que đánh chất hàn nhựa | Chất liệu nhựa cứng. | Cái | 20
83 | Tay khoan | Tương đương tay khoan Marathon | Chiếc | 10
84 | Tay khoan nhanh 2 lỗ,4 lỗ | Tương đương tay khoan nhanh của hãng WH | Cái | 4
85 | Tay khoan nha khoa siêu tốc | Chuôi kết nối 2 lỗ/ 4 lỗ - Tốc độ 330.000 vòng quay/ phút - Hệ thống chuck bấm thay mũi khoan dễ dàng mà chỉ cần tác động một lực nhỏ - Tiệt trùng được thích nghi đến 135 độ C và thích hợp khử trùng nhiệt - Bộ lọc nước ngay đầu vào tay khoan cho chức năng phun sương tối ưu. - Hệ thống đầu tay khoan vệ sinh, chống hút ngược | Cái | 10
86 | Dao cắt bệnh phẩm dùng cho cắt lạnh | -Lưỡi cắt mạnh mẽ với một lưỡi cắt cứng hơn -Đặc biệt thích hợp cho mô rất cứng -Kết quả rất tốt với microtomes trượt và quay cho vật liệu khó -Lý tưởng để sử dụng với cắt lạnh • Hộp 50 lưỡi | Hộp | 2
87 | Đinh rush đường kính các loại | Đường kính từ 2.4 đến 6.0mm, dài từ 40 đến 440mm. Tiêu chuẩn ISO, CE, chất liệu thép không gỉ. | cái | 150
88 | Đinh Meitaizeau các loại các cỡ | Đường kính từ 1,5 -3,5 mm | cái | 40
89 | Nẹp khóa chữ Y bàn ngón, vít 1.5mm | Chất liệu titanium nguyên chất. Số lỗ đầu: 3 lỗ, số lỗ thân: 8 lỗ. Độ dày nẹp 1mm, chiều rộng 4.3mm, chiều dài nẹp 46.35mm | cái | 20
90 | Nẹp khóa thẳng bàn ngón, vít 1.5mm | Chất liệu titanium nguyên chất. Gồm các cỡ 4, 6 lỗ. Độ dày nẹp 1mm, chiều rộng 4.3mm, chiều dài nẹp 23mm và 36mm. | cái | 30
91 | Vít khóa đường kính 1.5mm | Chất liệu titanium Alloy, tự taro, mũ vít hình sao. Đường kính 1.5mm, đường kính lõi vít 1.1mm. Chiều dài từ 6 - 14mm, bước tăng 1mm; Chiều dài từ 14 - 24mm, bước tăng 2mm. | cái | 200
92 | Miếng ghép sọ não sinh học tự tiêu, cho phép đặt ống dẫn lưu | Chất liệu nhựa sinh học PCL (polycaprolacton). Trạng thái xốp: 40% - 85%. Kích thước lỗ: 250 - 1600µm,kích thước: 100mm x 12mm x 5mm. Giúp sự phân bố mạch máu nhanh và đồng đều. Thúc đẩy sự hình thành xương sọ. Miếng ghép tự tiêu sau khi xương được tái tạo. Tiệt trùng bằng tia Gamma | Miếng | 20
93 | Bát inox phi 10. | chất liệu làm từ inox, đường kính 10cm | Cái | 50
94 | Bát inox phi 20 | chất liệu làm từ inox, đường kính 20cm | Cái | 30
95 | Chậu thủy tinh | Chất liệu thủy tinh, đường kính 20cm | Cái | 2
96 | Răng giả sứ Cercon | Là loại răng sứ không kim loại được cấu tạo từ 2 lớp: Lớp bên trong là khung sườn chịu lực từ vật liệu phôi Cercon có độ cứng cao từ 1000 đến 1500 mpa, khung sườn được chế tác với công nghệ CAD/CAM có độ chính xác cao. Phần bên ngoài sườn được phủ 1 lớp sứ mỏng đạt tiêu chuẩn an toàn, nung ở nhiệt độ từ 900 đến 1000 độ | Đơn vị | 100
97 | Răng giả kim loại sứ | Là loại răng giả có cấu tạo gồm 2 phần: Phần khung sườn bên trong được làm từ hợp kim Ni – Cr, độ dày của khung sườn dao động từ 0,1 mm đến 0,3 mm hoặc theo yêu cầu của Bác sĩ. Phần bên ngoài sườn được phủ 1 lớp sứ mỏng, nung ở nhiệt độ từ 900 đến 1000 độ C. | Đơn vị | 50
98 | Răng giả sứ Ceramil | Là loại răng giả có cấu tạo gồm 2 phần: Phần khung sườn bên trong được làm từ ceramil, độ dày của khung sườn dao động từ 0,1 mm đến 0,3 mm hoặc theo yêu cầu của Bác sĩ. Phần bên ngoài sườn được phủ 1 lớp sứ mỏng | cái | 100
99 | Dây cao su 8 ly | Dây bằng chất liệu cao su y tế, độ dày 8mm | Kg | 1500
100 | Dây ống nghe | Chất liệu cao su | Cái | 150
101 | Giá để ống nghiệm inox 20 lỗ | Giá đựng ống nghiệm bằng inox có 20 lỗ | Cái | 3
102 | Hàm tháo lắp nhựa dẻo | Hàm nhựa dẻo các số | Hàm | 10
103 | Hộp lồng (thủy tinh) đường kính 10cm | Chất liệu thủy tinh trong suốt đường kính 10cm. SP đạt chứng chỉ ISO | cái | 600
104 | Hộp lồng thủy tinh 7.5cm | Chất liệu thủy tinh trong suốt đường kính 7,5cm. SP đạt chứng chỉ ISO | Cái | 1000
105 | Hộp típ 200ul, đã tiệt trùng. | Hộp típ 200ul, đã tiệt trùng. | Hộp | 2
106 | Khay Inox 425*325*25 | Khay Inox 425*325*25mm | Cái | 10
107 | Lọ công tơ hút | Chất liệu thủy tinh | Cái | 15
108 | Ống đong | Chất liệu thủy tinh | Cái | 2
109 | Ống xét nghiệm vi sinh | Chất liệu thủy tinh, sử dụng trong xét nghiệm vi sinh | Kg | 1
110 | Phin lọc 0,2 Micro dùng cho máy lọc nước | Chất liệu 100% Polypropylene (PP); Kích thước dài ≥ 20 inch; | Cái | 10
111 | Phin lọc 1 Micro dùng cho máy lọc nước | Chất liệu 100% Polypropylene (PP); Kích thước dài ≥ 20 inch; | Cái | 20
112 | Phin lọc 5 Micro dùng cho máy lọc nước | Chất liệu 100% Polypropylene (PP); Kích thước dài ≥ 20 inch; | Cái | 120
113 | Phin lọc nước 50cm | Phin lọc nước 50cm 5ul. Chất liệu nhựa Polypropylene | Quả | 100
114 | Phin lọc nước 50cm loại 1 Microns | Phin lọc nước 50cm loại 1 Microns. Chất liệu nhựa Polypropylene | Quả | 230
115 | Bóng đèn đặt nội khí quản | Bóng đèn đặt nội khí quản được làm bằng thép không gỉ | Cái | 50